TVA2020有毒挥发气体分析仪技术要求

一  系统性能基本要求

★1.1 有毒有害以及挥发性气体的泄漏检测仪器，同时配置氢火焰离子化检测器 (FID)和光离子化检测器 (PID)双检测器。

▲1.2 仪器主机上具有操作面板，可以方便的操作仪器、记录数据、多点校正（可准确设定各个不同的测量范围），可设定FID响应因子，良好的操作菜单和界面。

▲1.3 仪器主机具有存储功能，可存储30天以上的检测数据，作为最准确的审计验证材料。

★1.4 仪器采样手柄上有显示屏幕，具备数据显示、存储功能，便于现场读数并记录检测数据。能随时切换FID/PID的测量数据，并可以将各个位号导入到探头显示屏上，可以在现场新建位号。

1.5 便携式有毒有害以及挥发性气体的泄漏检测仪器是在有爆炸危险性的环境中操作，应具有Ex db ib ⅡC T3 Gb，且为整机防爆。

1.6 仪器取得中华人民共和国计量型式批准证书。

1.7 仪器需要成熟可靠，应用业绩良好，需要有良好的灵敏度和检测限、量程和线性范围、准确性、重复性，在实际工况下的操作安全性、可靠性、稳定性、准确性和便利性。

▲1.8 仪器应保证样品以恒定流速通过检测器，仪器需要具备流量标定功能，在带有过滤器的采样探头顶端测定的流速一般为1L/min，流量误差±1%，提供说明书截图。

▲1.9 仪器可与手持式移动数据传输器或台式计算机进行数据通讯，配有USB通讯口，和电脑通讯更加方便，无需任何软件可以自由传递数据，通过拖放就能实现内部数据的传输。

1.10 配备适用于中国供电系统 (单相、220V、50 Hz) 的供电或充电组件。

★1.11 氢气罐：充满后连续工作时间不少于10 小时，可反复重复使用，可拆卸，并且气瓶自带压力表。

1.12 工作环境：温度至少满足-10℃～+45℃，相对湿度至少满足15%～95%。

1.13 仪器具有便携性，工作时总质量不超过4.5 kg。

1.14 电池：在0℃时可连续工作时间不少于10小时，电池充满时间不多于10 小时，具有电池充满后自动停止充电的保护功能。

▲1.15 准确度：FID检测1.0～10000ppm (甲烷)，误差不超过读数的±10%或者±1ppm，取最大值，此准确度在100～500ppm范围内甲烷单点校准获得；PID检测0.5～2000ppm (异丁烯)，误差不超过读数的±20%或±0.5ppm，取最大值，此准确度在1000ppm异丁烯单点校准获得。

▲1.16 重复性：500ppm甲烷，FID测量相对标准偏差不超过±2%；100ppm异丁烯，PID测量相对标准偏差不超过±1%。

1.17 线性范围：FID 不低于1.0～30000 ppm (甲烷计)；PID不低于 0.5～2000ppm (异丁烯计)。

▲1.18 仪器响应：FID：10000ppm甲烷T90响应时间：小于3.5秒；PID： 500ppm异丁烯T90响应时间：小于3.5秒。

1.19可选配GPS功能，并且提供防爆认证机构官网的选型配置选项截图，确保各个选项在防爆认证范围内。

二 系统基本配置

2.1 TVA2020分析仪主机1台。

2.2 充气装置1套。

2.3 氢气瓶1个。

2.4 取样管线1套。

2.5 工具1套。